多功能数字化X射线摄影系统参数

（一）整体要求：

1.1 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字 X 线摄影系统，必须配置站立位摄影专用胸片架和固定式专用摄影床；必须配备无线移动式平板探测器，可在专用胸片架和固定式专用摄影床中自由切换，并可作离床位自由摄影。系统为双立柱结构，独立地轨，非悬吊或UC臂结构。

（二）主要技术及系统概述：

2.1 机械机构:

★2.1.1 球管和胸片架内探测器在垂直方向具备自动跟踪功能；

2.1.2床面移动纵向行程：≥1000mm；

2.1.3床面移动横向行程：≥250mm；

2.1.4立柱沿床身纵向移动范围：≥180mm；

2.1.5 球管沿垂直方向升降范围：≥135cm；

2.1.6 X射线管组件绕横臂轴向旋转范围：±180°；

2.1.7 床面板高度：≤70cm；

2.1.8 床面最大承重量：≥135kg；

★2.1.9 床面板可四向浮动；

2.1.10 滤线栅栅比：≥10:1；

2.1.11 滤线栅栅密度：≥40L/cm；

2.2高压发生器（数字高压发生器）及曝光控制系统:

★2.2.1 标称输出功率：≥65kW；

2.2.2 管电压可调范围：40～150kV；

2.2.3最大摄影电流：＞650mA；

2.2.4 具备自动曝光控制（AEC）功能；

2.2.5 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上进行控制曝光。

2.3 X线球管组件:

★2.2.1 球管阳极容量：≥300KHU；

2.2.2球管焦点尺寸 ≤0.6/1.2mm；

★2.2.3 球管最大功率：≥65kW；

2.2.4阳极最高转速：≥9500转/min

2..4束光器：具备限束器。

2.4.1 束光器可旋转角度 ≥±45 度

2.4.2 束光器照野可根据APR拍摄部位自动调整，可隔室遥控自由选切换束光器开口大小。

2.5无线移动非晶硅平板探测器:

★2.5.1平板探测器自报品牌配备（整板非拼接） ；

★2.5.2无线移动平板探测器尺寸：≥17×17英寸 ；

2.5.3 采集矩阵：≥3072×3072；

★2.5.4采集灰阶度 ≥14bits；

2.5.5极限空间分辨率：≥3.6LP/MM；

2.5.6平板探测器自身重量 ≤5kg；

2.5.7探测器充电方式实时在线充电，无需取出探测器内电池，非接插头式充电；

2.5.8 探测器具备自动除湿保护系统，并提供相关证明材料。

2.6图像采集/处理工作站:

2.6.1专业图像工作站；

2.6.2配置：CPU双核Dual-Core≧3.0GHZ,2M缓存；

2.6.3内存容量：≥2GB；

2.6.4硬盘容量：≥500G；

2.6.5工作站显示器：≥24"液晶显示器；

2.6.6 具备 DICOM3.0：有 DICOM 存储、打印、发送，worklist 等功能；

2.6.7支持DR设备远程维护服务，包括系统错误日志远程收集分析、设备故障远程预警、平板探测器状态远程监测和监测。

2.7 工作站图像处理软件功能：

2.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面；

2.7.2 支持DICOM3.0，包括支持DICOM打印、支持DICOM存档、支持DICOM网络传输、支持DICOM WORKLIST，具有移动存储或DVD刻录功能；

2.7.3支持多种自动操作模式转换，专门为多种不同需求的医院流程准备，可以方便配置合适的自动流程，提高技师工作效率；

2.7.4具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）；

2.7.5支持专家模板，路径树形式，方便调用、添加和修改；

★2.7.6为保证设备的稳定性和维护的便利性，高压发生器、数字化探测器、软件系统与整机为同一生产厂家生产；

2.7.7 为保证影像链的统一性所投DR品牌具有相机打印业务，支持PACS系统对接功能。

（三）售后服务

3.1原厂免费质保不少于2年。

3.2报修电话2小时内响应，24小时内厂家工程师到达现场。

供应商所投产品须满足配置清单，上述所有参数中★号项为投标人所投产品的必须响应项，如不响应则作无效标处理，提供原厂印刷版彩页，“★”号参数必须在彩页上有体现。